|  |
| --- |
| **耳鼻喉综合诊疗台** |
| **一** | **总体要求** |  |
| 1 | 满足科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页 | 具备 |
| **★**3 | 提供医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 提供近三年的销售业绩 | 提供 |
| 5 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 6 | 数量 | 2台 |
| **二** | **技术要求** |  |
| 1 | 用途：供耳鼻喉科诊断及治疗用 | 具备 |
| 2 | 治疗台主操作台：设有器械盘、药棉罐、污物瓶、正压泵、负压泵等 | 具备 |
| 3 | 治疗台台面为原装优质人造大理石，坚固、不断裂；美观、不褪色、防划、防震、防腐蚀、防渗透、易擦净、不留痕迹 | 具备 |
| 4 | 正压泵：高质量无油页片式压缩机1台，最低压力≥2.0Kg/cm²以上 | 具备 |
| 5 | 负压泵：高质量无油页片式压缩机1台，最低吸引力≥680mmHg以上 | 具备 |
| 6 | 操作控制：液晶触摸1套，人性化按键设计，可控制治疗椅的升降位 | 具备 |
| 7 | 喷枪装置：喷雾器3只，其中1只为弯型喷雾器。喷枪可拆卸，枪体轻巧且手感好，喷雾均匀无滴水现象，不易堵塞；微动开关，提起喷枪自动工作 | 具备 |
| 8 | 吸引装置：负压吸引枪1支，微动开关，提起吸引头自动工作，负压吸引管路采用易拆除设计，便于拆卸清洗消毒 | 具备 |
| 9 | 喉镜预热装置：自动停止，预热时间≤15秒 | 具备 |
| 10 | 照明灯装置：过滤红外线无辐射亮度≥40000Lx，过滤红外线、无发热感。带阻力平衡支臂，移动可在任意位置固定。LED光源。使用寿命≥15000个小时 | 具备 |
| 11 | 电脑办公边台：选配书写桌与主台面材质一样 | 具备 |
| 12 | 吸入污物瓶：3个。防止污物倒流，有双重保护功能，分泌物容器具有双重防溢流保护 | 具备 |
| 13 | 具备消音装置 | 具备 |
| 14 | 笔试灯 1支（选配）。LED光源 | 具备 |
| 15 | 尺寸不少于：740(W)\*551(D)\*800(H)mm,书写台880（W）\*551(D)\*800(H)mm | 具备 |
| 16 | 预警装置1套，当喷枪复位不当时，控制面板液晶按钮闪烁，正压泵停止工作，重新正确复位喷枪，恢复正常工作 | 具备 |
| 17 | 配置：主操作台 1台直型喷雾器 2支弯型喷雾器 1支负压吸引枪 1支加热除雾装置 1套照明灯 1套高性能压力泵 1台高性能负压泵 1台医用药瓶 4个53MM医用容器 1个83MM医用容器 3个器械盘 1副100MM医用器具容器 2个吸入污物瓶 1套耳鼻喉科用病人座椅 1把观片灯 1套医生座椅 1把 | 具备 |
| 18 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 19 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| **三** | **技术及售后服务** | 具备 |
| **★**1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| 4 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、电路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日内 | 具备 |
| **申请部门** | **（科室主任签字、日期）** | **审核** | **（签字、日期）** |
| **医学装备部** | **（签字、日期）** | **主管领导审批** | **（签字、日期）** |

以上参数由签字确认后即满足科室使用需求，