|  |
| --- |
| **输液泵** |
| **一** | **总体要求** |  |
| **★**1 | 满足科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页 | 具备 |
| **★**3 | 投标产品应为国内外知名品牌，提供医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 提供近三年的销售业绩 | 提供 |
| 5 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| **二** | **技术要求** |  |
| 1 | 安全防护可靠，防护类型：IP34 | 具备 |
| 2 | 在线动态压力监测 | 具备 |
| 3 | 压力报警阈值至少3档可调 | 具备 |
| 4 | 气泡探测：可检测最小气泡≤30μL，并可触发报警 | 具备 |
| **★**5 | 精度≤±5% | 具备 |
| **★**6 | 速率范围：0.1-1200ml/h | 具备 |
| 7 | 预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml | 具备 |
| 8 | 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s） | 具备 |
| 9 | KVO：0.1-5.0ml/h可调 | 具备 |
| 10 | ≥2.5英寸彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前输液状态、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、药物名称、报警信息等 | 具备 |
| 11 | 分低级、中级、高级三级声光报警，报警音量可调 | 具备 |
| **★**12 | 至少具有2种输液模式可选 | 具备 |
| 13 | 电池工作时间≥4小时 | 具备 |
| 14 | 全中文软件操作界面 | 具备 |
| 15 | 可加装无线模块，实现无线联网监测 | 具备 |
| 16 | 整机重量（含电池）≤1.8kg，自带提手，方便转运 | 具备 |
| **★**17 | 招标现场提供样机 | 具备 |
| 18 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、规格、型号、数量、单价) | 具备 |
| 19 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、规格、型号、数量、单价) | 具备 |
| **三** | **技术及售后服务** | 具备 |
| **★**1 | 整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| **★**3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、电路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 5 | 提供合同签订后到货时间 | 具备 |
| **申请部门** | **（科室主任签字、日期）** | **审核** | **（签字、日期）** |
| **医学装备部** | **（签字、日期）** | **主管领导审批** | **（签字、日期）** |

以上参数由签字确认后即满足科室使用需求，