| 病理基因测序仪1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页。 | 具备 |
| 3 | 投标产品应为知名品牌，技术处于国际一流水平，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要，提供医疗器械注册证 | 具备 |
| ★4 | 提供近三年的销售业绩 | 具备 |
| 5 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 6 | 数量 | 1套 |
| 二 | 技术要求 |  |
| ★1 | 设备用途：用于肺癌6基因检测，后期可开展胃肠道多基因突变检测（组织/血液）、泛瘤种靶向多基因突变检测（组织/血液）、肿瘤遗传多基因突变检测（组织/血液）、肿瘤基因突变负荷大Panel检测（组织/血液）等项目检测 | 具备 |
| 2 | 人机交互界面简洁，友好；操作简便，高效，一体化程度高 | 具备 |
| ★3 | 文库模版扩增在测序仪上自动完成，无需额外辅助设备 | 具备 |
| 4 | 测序原理基于边合成边测序 | 具备 |
| 5 | 测序质量Q30≥85% | 具备 |
| 6 | 测序读长最大不低于300bp | 具备 |
| 7 | 运行灵活，支持单端和双端测序，有多种运行模式可供选择 | 具备 |
| 8 | 测序产出最大数据量不低于400M Reads | 具备 |
| 9 | SE75测序时间不超过11h，PE150测序时间不超过29h | 具备 |
| 10 | 能够完成数据拆分 | 具备 |
| 11 | 有一定拓展性，如能够与服务器连接和通讯，实现自动分析与提醒 | 具备 |
| ★12 | 提供肺癌6基因突变检测项目所需试剂详细报价（含名称、规格、型号、数量、单价) | 具备 |
| 13 | 提供详细配置清单及分项报价 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作 ，每年提供至少1次按机器出厂参数进行的仪器性能验证并出具报告 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| ★3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、电路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 5 | 到货时间：提供合同签订后到货时间 | 具备 |